## Sheet1
附件2：
技术参数响应表
序号 | 技术参数 | 是否满足 | 可提供参数
1 | 设备适用于对上消化道、下消化道的观察、诊断和治疗。 | ¨满足 ¨不满足
2 | 图像处理装置 1.支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080 2.具有图像放大功能； 3.具有白平衡功能； 4.具有降噪功能，可降低图像噪点； 5.具有轮廓增强功能； 6.具有结构强调功能； 7.拥有色调调节功能； 8.具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式； 9.具有自动增益功能，能自动增强图像亮度； 10.特殊光观察：具有窄带成像功能。 11.具备AI辅助诊断系统。 | ¨满足 ¨不满足
3 | 冷光源 1.冷光源采用多路LED光源 2.具备白光模式、光谱成像模式。 3.具有手动和自动两种调光模式；调光级别：1-15级。 | ¨满足 ¨不满足
4 | 电子治疗胃镜（2条） 1.视场角≥145°； 2.景深：≥2-100mm； 3.先端部外径 ≤9.8mm； 4.插入部外径 ≤9.8mm； 5.器械通道内径 ≥3.2mm； 6.弯曲角度：向上≥210°向下≥90°，左右各≥100°； | ¨满足 ¨不满足
5 | 电子肠镜（2条） 1.视场角≥170° 2.景深：≥2-100mm； 3.先端部外径 ≤12.2mm； 4.插入部外径 ≤12mm； 5.器械通道内径 ≥3.7mm； 6.弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°； | ¨满足 ¨不满足
6 | 监视器：具备≥27寸高清医用监视器，分辨率≥1920×1080； | ¨满足 ¨不满足
7 | 配备内窥镜送水泵、二氧化碳送气装置、工作站、专用台车各一套。 | ¨满足 ¨不满足
8 | 数字化内镜管理系统：提供一套完整先进的数字化内镜管理系统，支撑从患者预约分诊叫号、图像采集、全结构化报告录入图文工作站、内镜质控管理、数据统计等全流程信息化管理，实现与院内其他相关系统的互联互通。 | ¨满足 ¨不满足
备注：技术参数不满足项，需提供具体设备参数。