## Sheet1
附件2：
技术参数响应表
序号 | 技术参数 | 是否满足 | 可提供参数
1 | 设备适用于产后盆底功能康复治疗，轻度、中度压力性尿失禁、以压力性尿失禁为主的混合性尿失禁的治疗，便秘的辅助治疗，盆腔器官脱垂、慢性盆腔疼痛的缓解、慢性盆腔炎的辅助治疗等。 | ¨满足 ¨不满足
2 | 电刺激通道≥4个，肌电采集通道≥4个，压力反馈通道1个。 | ¨满足 ¨不满足
3 | 刺激电流频率：≥1-400HZ，范围内任意可调。 | ¨满足 ¨不满足
4 | 刺激电流宽度：≥100-1000us，范围内任意可调。 | ¨满足 ¨不满足
5 | 刺激电流强度：≥0-50mA。 | ¨满足 ¨不满足
6 | 压力模块测量范围≥0-240mmHg。 | ¨满足 ¨不满足
7 | 具备盆腹动力评估系统。 | ¨满足 ¨不满足
8 | 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 | ¨满足 ¨不满足
9 | 输出脉冲电刺激波形可调。 | ¨满足 ¨不满足
10 | 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器。 | ¨满足 ¨不满足
11 | 具有完整的专科病例记录系统。 | ¨满足 ¨不满足
备注：技术参数不满足项，需提供具体设备参数。