供应商须知

一、供应商须提供证明材料

1、营业执照（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

4、评分细则中相关资料

按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

二、供应商须满足以下要求

1、付款方式：按月或季度付款。

2、设备到货安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、合作期：计划1年

4、租赁期间公司负责设备全保，包括保养、维修、检测、配件更换等。

5、报价应包含完成本项目全部内容所发生的一切费用，包含但不限于完成本项目所有内容的材料费、设备、机械、制作、包装、运输、保管费、保险、售后服务、维保费、利润、税金、装卸费、安装调试费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*20%（或10%）*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 设备技术参数 3分 | 根据采购文件详细技术要求，对供应商提供的技术偏离表及技术支持资料进行逐条对比，根据货物功能、质量、详细配置、技术性能指标的响应或偏离情况进行评价，共3分，每有一处瑕疵或不合理或不完善或弱势项最多减0.5分，减完为止。无此项内容不得分。 |
| 三 | 售后服务 4分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，包括维修服务人员的配备、响应时间、响应程度、定期回访、紧急故障处理预案等内容；0-2分 根据供应商提供的项目实施过程中可能发生的突发事件，及其对应的详细应急措施情况进行综合打分。0-2分 |

注：请按照评分细则提供相关材料。

四、设备参数及要求

1、设备适用于对上消化道、下消化道的观察、诊断和治疗。

2、图像处理装置

2.1支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080

2.2具有图像放大功能；

2.3具有白平衡功能；

2.4具有降噪功能，可降低图像噪点；

2.5具有轮廓增强功能；

2.6具有结构强调功能；

2.7拥有色调调节功能；

2.8具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式；

2.9具有自动增益功能，能自动增强图像亮度；

2.10特殊光观察：具有窄带成像功能。

2.11具备AI辅助诊断系统。

3、冷光源

3.1冷光源采用多路LED光源

3.2具备白光模式、光谱成像模式。

3.3具有手动和自动两种调光模式；调光级别：1-15级。

4、电子治疗胃镜（2条）

4.1视场角≥145°；

4.2景深：≥2-100mm；

4.3先端部外径 ≤9.8mm；

4.4 插入部外径 ≤9.8mm；

4.5 器械通道内径 ≥3.2mm；

4.6 弯曲角度：向上≥210°向下≥90°，左右各≥100°；

5、电子肠镜（2条）

5.1视场角≥170°

5.2 景深：≥2-100mm；

5.3 先端部外径 ≤12.2mm；

5.4 插入部外径 ≤12mm；

5.5 器械通道内径 ≥3.7mm；

5.6 弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°；

6、监视器：具备≥27寸高清医用监视器，分辨率≥1920×1080；

7、配备内窥镜送水泵、二氧化碳送气装置、工作站、专用台车各一套。

8、数字化内镜管理系统：提供一套完整先进的数字化内镜管理系统，支撑从患者预约分诊叫号、图像采集、全结构化报告录入图文工作站、内镜质控管理、数据统计等全流程信息化管理，实现与院内其他相关系统的互联互通。

9、文件中未提及属标配的功能、软件，须无条件提供。如有其他优惠请自报。

报价表及设备配置清单

| 序号 | 报价项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院消化道电子内镜系统租赁项目 |
|  | 报价 （月租额） | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备到货安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 设备已使用年限 及使用年限 |  |
| 5 | 其他优惠 |  |
| 6 | 附设备配置清单、数字化内镜管理系统功能介绍及参数 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：