- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，3个月后付合同总金额的30%，6个月后付合同总金额的30%，9个月后付合同总金额的30%，剩余10％一年后一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥2年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保险、税金、运杂、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

1.适用范围：用于各种型号的软式内窥镜:胃镜、十二指肠镜、结肠镜等内镜的高水平清洗消毒。

2.本次采购内容各供应商可实地勘测后进行规划，整体尺寸宽度≤85cm，长度≤270cm。

3.初洗槽

3.1材质要求：采用PMMA或亚克力材料。

3.2灌流器

3.2.1具备液晶显示屏。

3.2.2具有脉动注液、注气、吸引、计时等功能，一键式自动完成整个工作程序。

3.2.3水龙头：采用304不锈钢水龙头。

3.3高压水枪

3.3.1优质304不锈钢材质。

3.3.2专用喷嘴，能适合不同品牌，不同类型的各式内窥镜及管道的冲洗。

4.干燥台

4.1材质要求：采用PMMA或亚克力材料。

4.2采用医用低噪音无油空压机，最大供气压力≥0.7MPa，供气量≥60L/min，储气量≥20L，噪音≤65dB。

4.3具备水气分离系统，分离空气中的油污、水分。

4.4高压气枪

4.4.1优质304不锈钢材质。

4.4.2专用喷嘴，能适合不同品牌，不同类型的各式内窥镜及管道的吹干。

4.4.3气枪压力：≥0-0.75MPa

5.全自动内镜清洗消毒机

5.1整机嵌入式安装，与初洗槽及干燥台完美连接为一个整体。

5.2适合于各种品牌、型号内窥镜的清洗和消毒需求。

5.3具有全流程故障检测报警功能：液位低限报警、内镜漏气报警、管道通畅测试报警等功能。

5.4具备侧漏功能：发生渗漏时立即报警，且保持镜体及内部管道正压，消毒程序停止，自动排空所有液体。

5.5消毒液循环使用次数记录自动更新并支持消毒记录打印。

5.6设备支持使用过氧乙酸等消毒剂。

5.7具备清洗消毒机自身消毒功能：可对洗消机内部构件、管路消毒。

5.8具备脚踏电动开关，面板控制开关两种开盖方式。

5.9支持连接内镜溯源管理等相关系统，同时预留有追溯接口可连接内镜追溯管理系统与医院HIS\PACS等系统对接。

6.配置要求：初洗槽2个，干燥台2个，内镜清洗消毒机2台。

7.文件中未提及属标配的功能、软件等，须无条件提供。

8.如有其他优惠请自报。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 技术方案 6分 | 产品综合实力 0-4分 | - 根据供应商所报产品的应用运行、技术流程、应用技术支持（包括产品的技术成熟度、效能操作的安全性）等进行综合评分（0-2分） 2、具有详细的安装调试方案、技术保障，对提供的技术安装人员配置及培训方案进行评分（0-2分） |
|  |  | 售后服务 0-2分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-2分） |
| 三 | 合理化建议 1分 |  | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分（0-1分） |

备注：请按照评分细则中提供相关资料。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院内镜洗消设备采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少两年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：